## valutazione PET
Parametro | Punti | Criterio
1. Sottosistema PET; (punti 39)
Valutazione delle caratteristiche peculiari della soluzione digitale SiPM | 1 | ponderale
Finestra temporale di coincidenza. se > a 4.5 ns: 1 punto se < 4.5 ns: 3 punti | 3 | si/no
Numero di cristalli: a numero maggiore corrisponde punteggio maggiore | 10 | proporzionale
Dimensione del singolo cristallo: se cristallo isotropico: 4 punti; se cristallo non è isotropico: 1 punto | 4 | si/no
Campo di vista assiale nella configurazione offerta: a valore maggiore corrisponde punteggio maggiore | 3 | proporzionale
Risoluzione spaziale (*) trasversale @ 1cm (NEMA 2012). : a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Risoluzione spaziale (*) trasversale @ 10 cm (NEMA 2012) : a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Risoluzione spaziale (*) assiale FWHM @ 1 cm (NEMA 2012) a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1.5 | proporzionale
Risoluzione spaziale (*) assiale FWHM @ 10 cm (NEMA 2012): a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1.5 | proporzionale
(*) per la risoluzione spaziale, dovranno essere dichiarati i valori NEMA NU-2 2012 non saranno considerati valori ottenuti con algoritmi iterativi che potranno però essere indicati come dato aggiuntivo e non valutati dalla commissione di gara.
Risoluzione volumetrica (assiale x trasversale x radiale) 1 cm: a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 2 | proporzionale
Sensibilità (cps/kBq) (NEMA 2012): a valore maggiore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Risoluzione assiale a 1 cm(NEMA 2012 ( con algoritmo di uso clinico) - FWHM). Descrivere algoritmo impiegato | 1 | ponderale
Risoluzione transassiale a 1 cm(NEMA 2012 ( con algoritmo di uso clinico) - FWHM). Descrivere algoritmo impiegato | 1 | ponderale
Picco NECR (kcps@kBq/ml) (NEMA 2012): a valore maggiore corrisponde punteggio maggiore | 2 | proporzionale
Frazione di scatter al picco del NECR (NEMA 2012): a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Risoluzione temporale del sistema (TOF): a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 5 | proporzionale
2. Sottosistema CT; (punti 5)
Tempo minimo di rotazione su 360°: a tempo minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Risoluzione ad alto contrasto (lp/cm) al 2% e 10% e 50% MTF, alla massima apertura del collimatore ed al massimo Scan FOV con indicazione dei parametri utilizzati (mA, kV, tempo di rotazione, spessore di strato): | 2 | proporzionale
- Valutazione relativa al 2%, contemplando i parametri utilizzati (da dichiararsi)
- Valutazione relativa al 10%, contemplando i parametri utilizzati (da dichiararsi)
- Valutazione relativa al 50%, contemplando i parametri utilizzati (da dichiararsi)
Descrizione delle tecnologie hardware e software adottate ed offerte per la riduzione della dose assorbita dal paziente e dall'operatore. Valutazione qualitativa delle immagini campione fornite nella relazione tecnica. | 2 | ponderale
3. Gantry e lettino porta-paziente; (punti 14)
Overlap tra i lettini in uso clinico: a numero minore corrisponde punteggio maggiore. Espressa in millimetri. Descrivere tecnologia con visualizzazione diretta di casi clinici. | 5 | ponderale
Portata massima del lettino porta paziente– a valore maggiore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Diametro utile del vano paziente: < 75 cm: 1 punto; se > 75 cm: 4 punti | 4 | si/no
Range di scansione assiale combinata PET/CT quanto maggiore possibile – a range maggiore corrisponde punteggio maggiore | 2 | proporzionale
Scansione pet e tc combinata continua, non limitata dalle dimensioni del campo di vista. si 2 punto; no: 0 punti. Descrivere dettagliatamente. | 2 | si/no
4. Consolle principale di acquisizione/ricostruzione; (punti 2)
Tempo di ricostruzione esame PET con TOF total body di 100 cm e parametri di ricostruzione clinica: a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
Tempo di ricostruzione PET con TOF per FOV su singolo lettino: a valore minore corrisponde punteggio maggiore | 1 | proporzionale
5. Workstation di Post-elaborazione remota; (punti 5)
Sw per imaging parametrico integrato sulla workstation di elaborazione, con particolare riferimento al metabolic rate glucidico. 3 punti si; 0 :no. Descrivere la tecnologia | 3 | si/no
Valutazione della soluzione di post processing. In particolare verrà considerata l'accessibilità ed il numero di utenze contemporanee proposte per ciscuna funzionalità clinica. | 2 | ponderale
6. Dispositivi per applicazioni di gating respiratorio e cardiaco PET/CT, con relativo software di acquisizione ed elaborazione; (punti 4)
Presenza di gating respiratorio PET e TC, con relativa descrizione. si: 2 no:0. valutazione effettuata anche con supporto di casi clinici | 2 | si/no
Presenza di gating cardiaco PET e TC con relativo sw avanzato di analisi: si: 2 no:0 valutazione effettuata anche con supporto di casi clinici | 2 | si/no
7. Fornitura opzionale e miglorativa di isolatore schermato atto ad alloggiare generatore di Ga68 (punti 1)
Isolatore schermato in classe A, da destinare all'impiego di generatore di Gallio68. | 1 | ponderale
TOTALE | 70